## Sheet1
浙江省中医院血常规、CRP试剂市场调研表
1.本市场调研表请企业下载认真填写、并保证所填数据真实有效。 2.请填写相对应试剂的人份价格、设备年租赁价；试剂参数要求、仪器设备参数要求、商务要求若能达到请在括号里打“√”。 3.填写完毕后请加盖企业鲜章。
分项序号 | 目录 | 单位 | 人份价格（元） | 设备年租赁预算价（元） | 试剂参数要求 | 仪器设备参数要求 | 商务要求
A1 | 血常规检测试剂（含原厂生产的质控品、校准品） | 人份 |  |  | （ ）1.试剂医疗器械注册证和产品注册登记表； （ ）2.提供试剂名称、种类、规格； （ ）3.试剂具备解聚功能，能避免因为血小板聚集对血小板检测的影响； （ ）4.具有配套的质控及校准品，且为原厂生产,拥有完整溯源性，溯源性资质获得CNAS权威认证； （ ）5.试剂适用于SF Cube 细胞三维识别分析技术，可提供更加准确的异常细胞报警信息。 | （ ）1.适用于试剂配套、最新型号、最高配置血液分析流水线，具有分析临床血液细胞、体液细胞，具有检测网织红细胞、有核红细胞、幼稚细胞功能，需提供配套血液分析流水线的型号、模块的型号； （ ）2.检测原理：核酸荧光染色+半导体激光； （ ）3.技术要求：线性范围宽-- WBC ： 0～ 400×109/L， RBC：0～8.0×1012/L， HGB：0～ 250g/L， PLT：0～ 5000×109/L，解决了高值样本重复稀释的问题； （ ）4.每次使用等同试剂，保证低值白细胞、幼稚粒细胞检测的准确性； （ ）5.实现对感染性红细胞的有效提示； （ ）6.体液检测模式报告参数≥7项，提供参数依据； （ ）7.检测原理：核酸荧光染色+半导体激光。 | （ ）1.投标试剂用于血球流水线的浙江省内医院用户≥25家，并提供用户名单； （ ）2.接到订货需求，可于4小时内完成送货。 （ ）3.仪器租赁项目开展需提供完善的整体解决方案：在不超过租赁控制价的前提下（不接受免费租赁），提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 （ ）4.血常规检测试剂、网织红细胞试剂分别报价（价格含质控品、校准品）。
A2 | 网织红细胞试剂（含原厂生产的质控品、校准品） | 人份
B1 | CRP试剂（含原厂生产的质控品、校准品） | 人份 |  |  | （ ）1.试剂医疗器械注册证和产品注册登记表； （ ）2.提供试剂名称、种类、规格； （ ）3.单次检测样本用量：≤20µl； （ ）4.具有配套的质控及校准品，且为原厂生产,拥有完整溯源性； （ ）5.可使用静脉全血、末梢全血、血清、预稀释模式检测； （ ）6.方法学：免疫比浊法； （ ）7. CRP检测线性范围: 0.5-300.0mg/L | （ ）*1.自动化程度：全自动（仪器自动进样、自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动传输结果到中文系统）； （ ）*2.检测速度：≧150测试/小时； （ ）3.进样方式：穿刺，无需开盖； （ ）*4.仪器内试剂制冷装置：提供2—8摄氏度的保存环境； （ ）5.存储系统：系统可存储≥60000组数据； （ ）*6.测量重复性：CV≤4%； （ ）7.样本污染携带率：≤0.5%； （ ）8.系统显示：TFT真彩触摸屏，全中文操作； （ ）9.条形码扫描功能：配条形码扫描器，样本信息可自动输入； （ ）10.外部接口：支持LIS系统连接功能，能实现实验数据信息化管理； （ ）11.与血球仪兼容性：能与全自动血球仪联机。 | （ ）1.仪器租赁项目开展需提供完善的整体解决方案：在不超过租赁控制价的前提下（不接受免费租赁），提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。