附件1：“中西医结合血液病检测”平台设备清单

1.所需仪器设备清单

| 序号 | 仪器 | 型号 | 主要技术参数 | 厂家 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | / | ★1）双激光≥7色 | 凯普瑞 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2）检测通道至少包含：FSC，SSC， FL1，FL2，FL3，FL4，FL5，FL6，FL7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）散射光分辨率：FSC：0.5um; SSC：0.2um； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）荧光灵敏度: FITC<10MESF; PE<10MESF； |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲5）获得NMPA医疗器械许可证（提供证书复印件）； |  |  |  |  |
| 2 | 核酸自动提取仪 | / | 1）操作体积50µl–2500µl； | 圆点 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2）每次提取可灵活选择1-48个样本； |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲3）设备具有NMPA注册证（提供证书复印件）； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）可兼容生化专用单发试剂条； |  |  |  |  |
| 3 | 基因扩增仪 | / | 1）样品台:标准模块是96×0.2ml+77×0.5ml；混合模块可另选384well； | ABI | 1 | / | / |
|  |  |  | 2）最大升温速率3.0℃/S；最大降温速率3.0℃/S； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）温度均匀性:≤士0.2℃；温度精确性:≤土02℃； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）带时间递增递减功能,适合长链基（450nm以上）的扩增； |  |  |  |  |
| 4 | 荧光定量PCR仪（荧光分光光度计） | / | 1）温度控制区数量：6区独立温控，可设置不同的反应条件 | ABI | 1 | / | / |
|  |  |  | 2）最大降温速率：＞3.2℃/s；最大升温速率：＞3.5℃/s； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）激发光源: 全波长免维护卤钨灯(质保五年) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）模块控温精度：≤0.1℃；温度准确度：±0.1℃； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）温度均匀性：±0.25℃；温度持续时间准确度：≤1%； |  |  |  |  |
| 5 | 荧光定量仪（荧光分光光度计） | / | 1）快速、简单、精确、特异定量DNA，RNA和蛋白质，每个样本测量时间≤3秒； | / | 1 | / | / |
|  |  |  | 2）上样量范围1-20μL，适合稀有样品以及低丰度样品； |  |  |  |  |
|  |  |  | ★3）专利性Molecular Probes荧光染料，只与特定分子结合才发荧光； |  |  |  |  |
|  |  |  | ★4）高敏感度线性检测最低达到：dsDNA 0.01 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA 0.05 ng/μL ，蛋白质12.5 ng/μL； |  |  |  |  |
| 6 | 二代测序仪 | / | 1）测序时间＜4h； | thermo | 1 | / | / |
|  |  |  | 2）数据准确度：共有序列一致准确性≥99.99%； |  |  |  |  |
|  |  |  | ★3）单端测序读长≥400bp； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）采用半导体芯片测序，直接实时检测DNA合成产生的氢离子信号转化为电信号； |  |  |  |  |
|  |  |  | ★5）无需更改仪器主机硬件，可完成测序读长和数据通量的扩展提升； |  |  |  |  |
| 7 | 原位杂交仪 | / | 1）支持断电恢复功能，运行过程出现意外断电，在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行； 2）控温精度：≤ ± 1℃； 3）降温时间：≤6分钟（95℃降温到45℃） 4）温度均匀性：≤ ± 1℃ 5）加热时间： ≤2分钟 （37℃升温到95℃） | / | 1 | / | / |
| 8 | 基因分析仪 | / | 1）数据分辨力达到1bp，读长可达到≥800bp； | 旌准医疗 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2）测序质量:从不间断的碱基片段中取20个碱基的质量值，有平均质量值 QVN20,平均有效读长可以达到≥600个碱基。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★3）兼容主流6色荧光，可支持8色荧光，可一次性检测多位点，缩短检测时间。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★4）≥16通道检测系统，适合临床通量，后期可扩展。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲5）具有NMPA认证（提供证书复印件），保证临床应用合规； |  |  |  |  |
| 9 | 冰箱 | / | ‌1)类别/样式‌: 上下双门，立式。; 2)总容积‌: 不小于500升; 3)制冷方式‌: 通常为直冷; 4)制冷系统‌: 可选择单循环或双压缩机双循环系统，后者要求冷藏室与冷冻室能独立运行; | / | 4 | / | 储存样本 |
| 10 | 移液器 | / | EPPENDORF移液器 | / | 6 | / | 实验操作， |
| 11 | UPS(不间断电源) | / | 和仪器配套使用，具体参考仪器对应需求，为PCR及一代测序仪器提供稳定的电力，建议实验室装修时预设UPS，设备间设备实验台均接入UPS（输入线路为 6 平方米单独布线） | / | 3 | / | / |
| 12 | 涡旋振荡器 | Thermo 88880018 | 1)转速：0-3000 rpm； 2)振荡模式：连续振荡/点振荡 | 赛默飞 | 6 | / | 前处理混匀 96 孔板中样本 |
| 13 | 紫外消毒车 | RK-Ⅱ | 灯臂调节角度： 0-180° | / | 4 | / | / |
| 14 | 紫外分光光度计 | ND5000 | 1)光源分析准，采用氙闪光灯照射，用linearCCDarray和专用软件分析 2)样品体积小，0.5-2ul即可快速测出样品的纯度与浓度 3)应用范围广，主要是用于检测核酸，蛋白，悬浮细胞等样品 4)测量周期短，单纯测量时间≤4S 5)便携式设计，支持多种文件格式的导出，方便了实验人员进行数据分析 6)光数据自动储存，新添加”历史"功能，自动记录实验数据 | / | 1 | / | / |
| 15 | 涡旋振荡器 | Thermo 88880018 | 1)转速：0-3000 rpm； 2)振荡模式：连续振荡/点振荡 | 赛默飞 | 1 | / | 流式 |
| 16 | 医用冷藏冷冻冰箱 | / | ‌1)类别/样式‌: 上下双门，立式。; 2)总容积‌: 不小于500升; 3)制冷方式‌: 通常为直冷; 4)制冷系统‌: 可选择单循环或双压缩机双循环系统，后者要求冷藏室与冷冻室能独立运行; | / | 2 | / | 储存试剂/样本等，需-20，4度 |
| 17 | 磁力架 | / | 配套B、T和NK细胞分选使用 | 进口 | 根据项目需求配置 | / | / |
| 19 | 超声清洗器 | / | 1）清洗机内槽尺寸不小于380*450*350mm长*宽*深，采用2mm厚度304不锈钢材质，一体化冲压圆弧底设计，槽体避免缝隙藏污纳垢。超声波频率： 40KHz、68KHz、80KHz、100KHz、120KHz或135KHz；第1到12槽，超声功率≥1200W，采用日本NTK换能器。第13槽槽内顶部设两组移动式喷淋臂，喷嘴垂直直喷。左右移动均匀地喷洗漂洗产品。 2）离心机篮筐尺寸：外径长度 L250±5mm*宽度 W190±5mm*高度H55±5mm。 控制方式：液晶触摸屏全自动控制，甩干时间和转速0-500RPM/min，温度等可以自行设置，不同产品工艺可以单独保存。 3）离心机材质：不锈钢 SUS304或SUS316,亮面美观，耐酸碱。 4）离心机外形尺寸：＞1200mm（L）*1600mm（W）*1310mm（H） | / | 1 | / | / |
| 20 | 超净工作台 | / | 1）洁净台分类‌：垂直层流、单面操作。‌ ‌2）外部尺寸‌：具体尺寸需根据型号确定，招标时可要求提供≥特定数值（如‌mm×‌mm×***mm）。‌ ‌3）气流流速‌：可调节范围通常为0.‌～0.‌m/s。‌ ‌4）照明与消毒‌：配备紫外灯（功率‌W）与LED日光灯（功率‌W）。部分型号采用新型无臭氧紫外线灯管。‌ ‌5）噪音水平‌：运行噪音≤***dB(A)。‌ ‌6）洁净等级‌：ISO 5级（100级） | 鑫贝西 | 1 | / | / |
| 21 | 电子天平 | ME204E | ‌1）最大称量值：‌ 220 g。‌ ‌2）可读性（分辨率）：‌ 0.1 mg。‌ ‌3）重复性：‌ ≤ 0.1 mg (标准值)；典型值为 0.08 mg。‌ ‌4）线性误差：‌ ≤ 0.2 mg。‌ ‌5）最小称量值（USP，典型值）：‌ 0.16 g。‌ 6）稳定时间：‌ ≤ 2 s。‌ ‌7）灵敏度温度漂移：‌ ≤ 2.0 ppm/°C。‌ | / | 1 | / | / |
| 22 | 电脑 | / | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | / | / |
| 23 | WEB服务器 | / | 可满足血液科二代测序项目的分析使用 | / | 1 | / | / |
| 24 | 机房服务器 | / | 可满足血液科二代测序项目的分析使用 | / | 1 | / | / |
| 25 | 鼓风干燥箱 | DHG-097385-III | 1) 温度范围：RT+10℃ ～ 250℃ 或 300℃。 | 玛瑞特 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 恒温波动度：≤ ±1℃。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 温度均匀度：≤ ±3%（在100℃测试点） 或 ≤ ±2℃（作为更高要求） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 温度分辨率：0.1℃ |  |  |  |  |
| 26 | 4度台式高速离心机 | 5415R | 1) 最高转速：13,200 rpm | 进口 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 最大相对离心力 (RCF)：16,110 × g |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 加速/减速时间：加速至最高转速 ≤13 秒；从最高转速减速 ≤12 秒 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 温度范围：0 °C 至 40 °C。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 关键指标：即使在最高转速运行时，样品腔温度也能精确维持在 4 °C |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) 快速制冷：具备快速预冷功能，从室温降至4℃约需16分钟 |  |  |  |  |
| 27 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | 1) 下降风速：0.33 ± 0.025 m/s | BIOBASE | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 流入风速（吸入口）：0.53 ± 0.025 m/s |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 系统排风量：360 m³/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 过滤效率：对 0.3μm 颗粒 ≥ 99.999% |  |  |  |  |
| 28 | 试管旋转混匀器 | Thermo：88881002 | 1) 转速范围：10 - 40 rpm。 | 赛默飞 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 混匀模式：提供两种模式：① 0-360°连续旋转；② 每旋转40°进行一次短促振荡 |  |  |  |  |
| 29 | 自动上样的临床用流式仪 | CBI Flower | 1）三激光八色； | 凯普瑞 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2）最少样本体积 10微升 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）进样方式：高通量进样或单管进样； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）测量动态范围: 大于7logs |  |  |  |  |
| 30 | Cytoflex流式仪 | CytoFLEX | 1) 激光器：标准配置≥3根固态激光器（常见为405nm、488nm、638nm），功率通常≥50mW | 贝克曼库尔特 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 检测通道：荧光检测器≥8个，散射光检测器≥2个，部分型号可扩展至13色以上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 光路设计：光路固化，滤光片用户可插拔更换，无需专业校准 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 分析速度：≥30,000个细胞/秒 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 灵敏度：FITC ≤ 30 MESF，PE ≤ 10 MESF |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) 分辨率：CV < 3% (使用2μm荧光微球检测) |  |  |  |  |
|  |  |  | 7) 动态范围：≥ 10⁷ (7个数量级) |  |  |  |  |
|  |  |  | 8) 颗粒检测：可检测低至80-200nm的纳米颗粒 |  |  |  |  |
| 31 | 流式软件kaluza | “Kaluza C”版本 | 1) 标准化报告：使用预置报告表生成标准化报告，支持电子签名审批 | kaluza | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) LIS集成：可将结果传输至实验室信息系统 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 质量控制：具备专门的质控报告功能，可使用 Levey-Jennings图 监控仪器性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 用户与审计追踪：通过用户管理实现操作可追溯性 |  |  |  |  |
| 32 | 激光共聚焦显微镜 | LSM 系列 | 1) 固态激光器，典型波长：405nm, 488nm, 561nm, 594nm, 639nm, 730nm 等 | 蔡司 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 扫描分辨率：≥ 2048×2048，部分型号支持 8192×8192 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 检测器：≥ 3个荧光检测器 (常用GaAsP高灵敏度检测器)，并含透射光检测器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 针孔：每个荧光通道配备独立可调针孔 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 支持一种或多种超分辨技术（如Airyscan 2、STED、PALM/dSTORM） |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) 活细胞培养系统：可选配，温度控制（室温-60℃±0.1℃）、CO₂控制（0-8%±0.1%）、湿度控制 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7) 原装ZEN软件，具备3D重建、共定位分析、时间序列、光谱拆分、大图拼接等功能 |  |  |  |  |
| 33 | 倒置荧光显微镜 | Axiovert系列 | 1) 无限远色差校正光学系统（ICS或ICCS） | 进口 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 标配≥4个物镜（如5x、10x、20x、40x），部分为长工作距离或相差物镜 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 物镜转盘：≥ 5孔或6孔 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 透射光：明场、相差（Ph1/Ph2）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 反射光/荧光：支持至少三色荧光（如DAPI、GFP/FITC、Texas Red） |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) 荧光滤块转盘：≥ 4孔位。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7) 荧光光源：长寿命金属卤素灯或LED光源（寿命≥2000小时） |  |  |  |  |
|  |  |  | 8) 相机：制冷型CMOS/CCD相机，物理像素≥500万，芯片尺寸≥2/3英寸 |  |  |  |  |
| 34 | 倒置显微镜 | IX51型号 | 1) UIS2 无限远校正光学系统 | 进口 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 物镜转盘：六孔。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 标配物镜：需明确具体型号，通常含长工作距离的相差物镜（如10X、20X、40X） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 标配：明场、相差。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 选配：荧光（需配荧光照明器、汞灯/氙灯、激发块）、微分干涉（DIC）等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) 载物台：有多种可选，机械载物台行程可达 130×85mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 7) 调焦：微调精度 1μm |  |  |  |  |
|  |  |  | 8) 超长工作距离聚光镜，支持观察培养瓶等容器 |  |  |  |  |
| 35 | 正置显微镜 | BX53型号 | 1) 光学系统：无限远校正光学系统。 | 进口 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 调焦系统：最小微调刻度单位 ≤ 1 微米。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 观察镜筒：三目观察筒，视场数 ≥ 22。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 配置要求：至少配置 4X、10X、20X、40X、100X（油） 物镜。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 关键指标：需明确数值孔径 (N.A.) 和工作距离 (W.D.)，例如40X物镜N.A. ≥ 0.65。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) 相机：制冷型彩色显微相机，有效像素 ≥ 2000万。 |  |  |  |  |
| 36 | 低温冰箱 | 220L | 1) 温度范围：-86℃ 至 -40℃ 可调。 | 海尔 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 温度均匀性：箱内各点温差 ≤ ±3℃。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 有效容积：根据需求明确，例如 ≥ 220升。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 存储能力：标明2ml冻存管容量，例如 ≥ 40,000支。 |  |  |  |  |
| 37 | 实时荧光定量 PCR 仪 | 7500 | 1) 96孔标准反应模块。 | 赛默飞 | 1 | / | / |
|  |  |  | 2) 半导体温控，升降温速率≥±3.5℃/秒。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 温度控制范围：4℃-100℃；温度准确性：±0.25℃（核心要求）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 多色荧光检测通道：≥5个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 支持染料须包括：FAM/SYBR Green I, VIC/JOE, ROX, Cy5等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) 动力学范围：线性范围至少跨越9个数量级（10⁰ – 10⁸ 拷贝）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7) 分辨力与重复性：能有效分辨2倍拷贝数差异（如5000 vs. 10000拷贝），重复性CV值<0.3% |  |  |  |  |
| 38 | 基因扩增仪 | ABI MiniAmp Thermal Cycler | 1)温度范围： 0°C 至 100°C； 2)度准确度: ±0.25°C (在35°C 至 99.9°C范围内); 3)温度均一性： <0.5°C (在达到95°C后20或30秒内); 4)加热模块：96孔等温模块 (0.2 mL); 5)最大升温速率:≥3.0°C/秒 (模块). | / | 1 | 扩增区 | / |
| 39 | 基因扩增仪（3区） | LongGen A300 Fast Thermal Cycler | 1)温度范围 0℃ ~ 105℃ 2)最大升温/降温速率 6℃/秒 / 5℃/秒 3)温度准确性 ≤ ±0.1℃ (在90℃时) 4)温度均匀性 ≤ ±0.2℃ (在90℃时) 5)梯度功能 12列独立温区，梯度温差范围0.1℃ - 42℃ | / | 1 | 扩增区 | / |
| 40 | APC Back-UPS 电源 | DM5500 B | 1)额定容量 5500VA / 5000W (标机) 2)电池类型 密封式免维护铅酸电池 3)输入电压范围 100-300V AC (自动调整，适应宽电压) 4)输入频率范围 50/60 Hz ± 3 Hz (自动适应) 5)输出电压 230V AC (中国版为220V) | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 41 | cytoflex流式细胞仪 | cytoflex | 1)激光器配置：3激光（405/488/638nm）; 2)荧光检测通道：≥13个荧光通道; 3)荧光检测灵敏度：FITC < 30 MESF, PE < 10 MESF; 4)检测速度：≥30,000 个细胞/秒（多参数时）; 5)动态范围：≥ 10^7 6)纳米颗粒检测：可检测 ≤ 80 nm - 200 nm 的颗粒; 7)上样方式：支持流式管、1.5/2mL EP管、96孔板（需板式进样器选配）. | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 42 | DELL显示器 |  | 1)屏幕尺寸：例如 23.8英寸、27英寸等 2)面板类型：IPS（广视角）; 3)分辨率：例如 1920 x 1080 (FHD)、2560 x 1440 (QHD) 4)亮度：≥250 cd/m² 或 300 cd/m² | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 43 | DxFlex 流式细胞仪 | DxFlex | 1)检测灵敏度： FITC ≤ 30 MESF， PE ≤ 10 MESF，需提供制造商官方测试报告证明2)分析速度：最高上样分析速度不低于 30,000个细胞/秒; 3)激光与荧光配置：★仪器须至少配置 3根独立激光器（建议包含405nm、488nm、638nm），并实现不少于 8个荧光检测通道。需提供光路图; 4)小颗粒检测能力：仪器需具备检测纳米颗粒（如外泌体）的能力，需明确其检测粒径下限并说明实现技术（如是否配备VSSC检测通道) | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 44 | EPPENDORF移液器 | 100-1000UL | 1）采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2）可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3）四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4)人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 5)伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 45 | EPPENDORF移液器 | 0.5-10UL | 1）采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2）可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3）数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4)人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 5)伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； | / | 1 | 试剂准备区 | / |
| 46 | EPPENDORF移液器 | 100-1000ul | 1）采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2）可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3）数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4)人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 5)伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； | / | 1 | 试剂准备区 | / |
| 47 | GENEAMP THE RMAL CYCLER | Thermal Cycler 2720 | 1)反应模块‌：96孔（支持0.2 mL试管或96孔板） ‌2)样品通量‌：96 × 0.2 mL ‌3)反应体积范围‌：10–100 μL ‌4)温度范围‌：4.0–99.9℃ ‌5)温控精度‌：±0.1℃（在35℃–99.9℃范围内）‌ 6)温度均一性‌：±0.5℃（95℃时计时30秒后）‌ 7)最大升降温速度‌：2.7℃/秒（升温）‌ 8)加热方式‌：半导体加热 | / | 1 | 扩增区 | / |
| 48 | Leica CTR 5500 | CTR5500 | 显微镜配套提供 | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 49 | Milli-Q Reference (超纯水系统） | Milli-Q Reference | 1)电阻率18.2MΩ.cm@25℃ 2)TOC ≤5ppb 3)颗粒(>0.2μm/mL)<1（安装Millipak或BioPak作为终端精制器） 4)细菌<0.1cfu/mL（安装Millipak或BioPak作为终端精制器） 5)热源(内毒素)<0.001Eu/mL（安装BioPak作为终端精制器） 6)RNases<1pg/mL（安装BioPak作为终端精制器） 7)DNases<5pg/mL（安装BioPak作为终端精制器） | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 50 | Proline Plus八道移液器 | 10-100u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 51 | Proline Plus手动单道移液器 | 0.5-10uL | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 52 | Proline手动八道移液器 | 50-300ul | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 53 | Proline手动单道移液器 | 100-1000u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 54 | Sartorius Proline手动单道移液器 | 20-200ul | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 55 | Sartorius Proline手动单道移液器 | 0.5-10ul | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 56 | SartoriusProline手动单道移液器 | 20-200u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 57 | SartoriusProline手动单道移液器 | 0.5-10ul | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 58 | SartoriusProline手动单道移液器 | 0.1-2.5ul | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 59 | SartoriusProline手动单道移液器 | 0.5-10ul | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 60 | SartoriusProline手动单道移液器 | 10-100u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 61 | SartoriusProline手动单道移液器 | 100-1000u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 62 | SartoriusProline手动单道移液器 | 0.1-2.5ul | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 试剂准备区 | / |
| 63 | SartoriusProline手动单道移液器 | 10-100u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 试剂准备区 | / |
| 64 | SartoriusProline手动单道移液器 | 100-1000u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 65 | SartoriusProline手动单道移液器 | 20-200u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 66 | SartoriusProline手动单道移液器 | 0.5-10ul | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 67 | SartoriusProline手动单道移液器 | 5-50u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 试剂准备区 | / |
| 68 | SartoriusProline手动单道移液器 | 5-50u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 69 | SartoriusProline手动单道移液器 | 5-50u1 | 1)轻巧的移液力&人体工程学设计:避免重复性劳损（RSI） 2)容量颜色标识:通过颜色标识即可方便选择匹配的Sartorius吸头 3)大数字容量显示:容量快速易读，减少容量设置错误 | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 70 | Shutter | EL6000 | 显微镜配套提供 | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 71 | 笔记本电脑 | ThinkBook 15C3ITL | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 72 | 笔记本电脑 | xiaomi XMA2008 | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | 二代测序区 | / |
| 73 | 笔记本电脑（ND5000配套） | E470C | ND5000仪器配套提供 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 74 | 冰柜 | BC/BD-220GS | 1）类型‌：双温双箱冰柜（可冷藏/冷冻） ‌2）开门方式‌：顶开门 ‌3）面板材质‌：钢板 ‌4）制冷方式‌：直冷 | / | 1 | 试剂准备区 | / |
| 75 | 冰柜(澳柯玛) | BCD203C11E | 1）类型‌：双温双箱冰柜（可冷藏/冷冻） ‌2）开门方式‌：顶开门 ‌3）面板材质‌：钢板 ‌4）制冷方式‌：直冷 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 76 | 冰箱 | Leader BCD-180LLC2E0C9 | ‌1)类别/样式‌: 上下双门，立式。; 2)总容积‌: 不小于500升; 3)制冷方式‌: 通常为直冷; 4)制冷系统‌: 可选择单循环或双压缩机双循环系统，后者要求冷藏室与冷冻室能独立运行; | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 77 | 冰箱 | Haier BCD-190WDCO | ‌1)类别/样式‌: 上下双门，立式。; 2)总容积‌: 不小于500升; 3)制冷方式‌: 通常为直冷; 4)制冷系统‌: 可选择单循环或双压缩机双循环系统，后者要求冷藏室与冷冻室能独立运行; | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 78 | 冰箱温度记录仪 | DT-1 | 1)测温范围:内置传感器：-10℃ ~ 50℃；外置传感器：-50℃ ~ 70℃; 2)温度精度:±1℃（在-30℃∽+50℃范围内); 3)‌温度分辨率:0.1℃。‌ | / | 3 | 样本接收室2个 仓库3个 PCR实验室5个 | / |
| 79 | 冰箱温度记录仪 | DT-1 | 1)测温范围:内置传感器：-10℃ ~ 50℃；外置传感器：-50℃ ~ 70℃; 2)温度精度:±1℃（在-30℃∽+50℃范围内); 3)‌温度分辨率:0.1℃。‌ | / | 7 | 样本接收室2个 仓库3个 PCR实验室5个 | / |
| 80 | 超微量紫外可见分光光度计 | ND5000 | 1)光源分析准，采用氙闪光灯照射，用linearCCDarray和专用软件分析 2)样品体积小，0.5-2ul即可快速测出样品的纯度与浓度 3)应用范围广，主要是用于检测核酸，蛋白，悬浮细胞等样品 4)测量周期短，单纯测量时间≤4S 5)便携式设计，支持多种文件格式的导出，方便了实验人员进行数据分析 6)光数据自动储存，新添加”历史"功能，自动记录实验数据 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 81 | 打印机 | HP color LaserJet Pro M154a | 1)品类型‌: 彩色激光打印机 ‌2)最大打印幅面‌: A4 ‌3)打印速度‌: 黑白: ‌16 ppm‌ (A4, ISO标准) 彩色: ‌16 ppm‌ (A4, ISO标准) ‌4)最高分辨率‌: ‌600 × 600 dpi‌ ‌5)首页输出时间‌: 黑白 (A4, 就绪模式): ‌11.5秒‌ 彩色 (A4, 就绪模式): ‌13.4秒 | / | 1 | 样本接收室 | / |
| 82 | 电脑主机 | / | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 83 | 电脑主机 | / | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 84 | 电脑主机 | / | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 85 | 电脑主机 (116配套 ) | / | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | 一代测序区 | / |
| 86 | 电脑主机（DxFlex 流式细胞仪配套） | / | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 87 | 电脑桌 | / | 1)可以支持4台台式电脑同时办公 | / | 2 | 流式实验室 | / |
| 88 | 电热恒温水浴锅 | HHS-21-4 | 1）产品类型‌：双列四孔、数显、智能控制电热恒温水浴锅 ‌2）加热方式‌：电热管加热 ‌3）温控范围‌：室温 + 5℃ 至 100℃ ‌4）控温精度‌：±0.1℃ ‌5）温度波动度‌：±0.5℃ | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 89 | 电子天平 | ME204E | ‌1）最大称量值：‌ 220 g。‌ ‌2）可读性（分辨率）：‌ 0.1 mg。‌ ‌3）重复性：‌ ≤ 0.1 mg (标准值)；典型值为 0.08 mg。‌ ‌4）线性误差：‌ ≤ 0.2 mg。‌ ‌5）最小称量值（USP，典型值）：‌ 0.16 g。‌ 6）稳定时间：‌ ≤ 2 s。‌ ‌7）灵敏度温度漂移：‌ ≤ 2.0 ppm/°C。‌ | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 90 | 二氧化碳培养箱 | MC0-18AC | 1）容积‌: 有效容积不低于170升。‌ 2）外部尺寸‌: 宽×深×高应为620×710×900毫米； 3）内部尺寸‌: 宽×深×高应为490×523×665毫米； 4）控制范围：环境温度+5℃至50℃（环境温度条件：5℃至35℃）； 5）控制方式：采用PID控制与直接加热气套式（DHA）系统； 6）均匀性：在环境温度25℃、设定37℃、二氧化碳浓度5%、无负载条件下，箱内温度7）均匀性应达到±0.2℃； 8）波动幅度：在上述相同条件下，温度波动幅度应不超过±0.1℃。 | / | 1 | 细胞房 | / |
| 91 | 干式恒温仪 | H1 | 1)控温范围‌：室温+5℃至100℃。‌ 2)控温精度‌：≤±0.3℃或更高（如±0.5℃）。‌ 3)温度均匀性‌：≤±0.5℃。‌ 4)显示精度‌：0.1℃。‌ 5)升温时间‌：从20℃升至100℃不超过25分钟。‌ 6)样品台配置‌：需明确适配的试管或样品容器类型与数量，例如兼容0.5ml与1.5ml离心管等。‌ 7)功率‌：通常为150W。‌ | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 92 | 高速冷冻离心机 | 珠海黑马1424R | 1)转速范围:500-14000rpm; 2)最大离心力:18700xg; 3)标准容量:24x2ml; 4)温度控制范围:-20℃至室温; 5)定时范围:0-99分钟/长期 | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 93 | 高速离心机 | Min1424 | 1）最高转速‌：14,000 rpm； ‌2）转速范围‌：500–14,000 rpm； 3)标准容量:24x2ml; | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 94 | 海尔冰箱 | Leader BCD-180LLC2E0C9 | ‌1)类别/样式‌: 上下双门，立式。; 2)总容积‌: 不小于500升; 3)制冷方式‌: 通常为直冷; 4)制冷系统‌: 可选择单循环或双压缩机双循环系统，后者要求冷藏室与冷冻室能独立运行; | / | 1 | 试剂准备区 | / |
| 95 | 恒温水浴槽 | WH-5 | 1）温控范围：室温+5~100℃； 2）时间范围：1s~99m59s； 3）控温精度：±0.3℃。 | / | 1 | 样本制备区 | / |
| 96 | 化学发光凝胶成像仪 | 1600 | 1）‌成像系统‌ ‌CCD相机‌：科研级CCD，分辨率1280×1040（133万有效像素）‌ ‌采集位数‌：16bit色深（0-65535灰度级）‌ ‌动态范围‌：>3.0个数量级 ‌ ‌信噪比‌：≥71dB ‌ 2）‌光学镜头‌ ‌规格‌：Computar高通透电动镜头，F=1:1.2，焦距8-48mm ‌ ‌配置‌：1/2英寸高透电动镜头，支持多级变焦调节 ‌ 3）‌检测灵敏度与兼容性‌ ‌检测模式‌：应兼容常规荧光（如EB、SYBR系列染料）、可见光（如考马斯亮蓝、银染）及化学发光检测 ‌ ‌光源配置‌： 标配302nm紫外激发光源及590nm滤光片 ‌ 应具备化学发光检测所需的专用成像模块或配置选项。 可选配535nm滤光片（用于其他荧光染料）‌ ‌兼容样品‌：DNA/RNA凝胶（核酸染料）、蛋白质凝胶（蛋白染料）、菌落板等 ‌ | / | 1 | 产物分析区 | / |
| 97 | 基因测序仪 | GENETRON S5 | 1)通量：多种通量的测序芯片灵活可选。单次测序通量可达25Gb，测序Reads可达130M 以上 | 泛生子 | 1 | 二代测序区 | / |
|  |  |  | 2)读长：单端测序长度不少于200 bp(510-550 芯片),520和530芯片单端读长可达600bp |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)数据量：510芯片可产出1 Gb 数据、520芯片可产出2 Gb数据、530芯片可产出7.2 Gb数 据、540芯片可产出15 Gb 数据、550芯片可产出25 Gb 数据 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)读取精度：原始数据准确性≥99.0% |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)支持384个样本平行分析 |  |  |  |  |
| 98 | 基因分析仪 | Concerto 116 | 1)基于经典的Sanger测序和毛细管电泳技术，可应用于基因测序和片段分析。 | 旌准医疗 | 1 | 一代测序区 | / |
|  |  |  | 2)毛细管通道数：16通道。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)测序读长：单次测序长度最长可达800bp及以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)荧光分析能力：6、8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)分辨率：≤1bp。准确性：≥99%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6)全开放式检测平台，兼容国外和国内主流厂商试剂盒和耗材。 |  |  |  |  |
| 99 | 基因分析仪 | 3500DX | 1)基于经典的Sanger测序和毛细管电泳技术，可应用于基因测序和片段分析 | 赛默飞 | 1 | 一代测序区 | / |
|  |  |  | 2)8泳道毛细管的全自动电泳系统 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)动态温度控制从18°C到70℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)检测系统采用光栅分光、冷CCD彩色成像系统，连续波长检测。采用全电泳时间激光实时激发，荧光实时动态连续波长检测。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)具备先进的多色荧光分析能力，可同时检测6种不同的荧光染料。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6)适用两种长度的毛细管36cm和50cm。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7)测序数据质量高且长读长，可提供在满足高质量QV>20条件下，最长碱基连续读长≥850bp的优质数据结果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8)片段分析数据质量高，对长度≤400bp的片段分析结果的分辨率最低可以至0.15bp。 |  |  |  |  |
| 100 | 洁净工作台 | BBS-DDC | 1)额定功率：750 W； | BIOBASE | 1 | 试剂准备区 | / |
|  |  |  | 2)气流流速：0.30～0.45m/s； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)紫外灯功率：18W； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)LED日光灯功率：12W； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)前窗玻璃较大开口高度：400mm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6)前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7)工作台到地面高度：750mm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8)噪音≤65dB(A)； |  |  |  |  |
| 101 | 可调式混匀仪 | MX-S | 1)转速范围：0-3000rpm | 大龙DLAB | 1 | 样本制备区 | / |
|  |  |  | 2)运行方式：点动/连续运转 |  |  |  |  |
| 102 | 凝胶成像分析系统 | Tanon 1600 | 1)摄像头：Tanon 1000M高分辨率低照度数码摄像头 | 上海天能 | 1 | 产物分析区 | / |
|  |  |  | 2)有效像素：1280×1040 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)感光效率：芯片光电转换效率：High QE: 72%@600nm |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)读出噪声：4.3e- RMS |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)信噪比：≥71db |  |  |  |  |
|  |  |  | 6)像素密度：16 bit |  |  |  |  |
|  |  |  | 7)分辨率：133万像素 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8)动态范围：>3.0个数量级 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9)电动镜头：Computar高通透电动镜头：F=1：1.2，8-48mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 10)激发光源：302nm |  |  |  |  |
|  |  |  | 11)滤光片：590nm |  |  |  |  |
| 103 | 全自动核酸提取仪 | SLA-D14800 | 1)处理通量‌：1–48个样本/批，支持灵活选择，可单人份试剂条操作 | 台湾圆点奈米 | 1 | 样本制备区 | / |
|  |  |  | 2)‌处理体积‌：50–2500 μL |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)‌处理时间‌：30–50分钟 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)‌磁珠回收率‌：>99% |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)‌提取效率‌：>90% |  |  |  |  |
| 104 | 全自动核酸提取仪 | Auto-Pure 24D | 1)样品通量‌：1–24 个样品 | 杭州奥盛 | 1 | 样本制备区 | / |
|  |  |  | 2)‌处理体积‌：50–10,000 μL（支持10 mL试剂盒）或 50–5,000 μL（支持5 mL试剂盒） |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)‌提纯灵敏度‌：100拷贝样品的阳性检出率：>95% |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)‌孔间差‌：CV<5% |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)‌磁珠回收率‌：>95% |  |  |  |  |
| 105 | 全自动加样系统 | GENETRON Chef | 1)移液加样:加样量应在800μL±5% 范围内。 | 泛生子 | 1 | 二代测序区 | / |
|  |  |  | 2)温浴模块误差：预设温度50℃时偏差±2℃,预设温度90℃时偏差±3℃。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)温浴模块温升与温降：从50℃到90℃的温升时间≤30s; 从90℃到50℃的温降时间≤30s。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)样本离心最大转速1000rmp±100rmp;从加速到最大转速的启动时间≤40s。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)芯片离心最大转速5000rmp±50rmp。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6)试剂区温度应在4~16℃范围内。 |  |  |  |  |
| 106 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | 1)下降气流平均风速：0.33 ± 0.025 m/s。 | BIOBASE | 1 | 细胞房 | / |
|  |  |  | 2)流入气流平均风速：0.53 ± 0.025 m/s。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)‌系统排风总量‌：360 m³/h。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)‌过滤系统‌：采用HEPA/ULPA高效过滤器（硼硅酸盐玻璃纤维材质），对0.3 μm颗粒过滤效率≥99.999%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)‌额定功率‌：1100 W。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6)‌噪音等级‌：≤67 dB(A)。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7)‌照明‌：平均照度≥650 lx。 |  |  |  |  |
| 107 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | 1)下降气流平均风速：0.33 ± 0.025 m/s。 | BIOBASE | 1 | 样本制备区 | / |
|  |  |  | 2)流入气流平均风速：0.53 ± 0.025 m/s。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)‌系统排风总量‌：360 m³/h。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)‌过滤系统‌：采用HEPA/ULPA高效过滤器（硼硅酸盐玻璃纤维材质），对0.3 μm颗粒过滤效率≥99.999%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)‌额定功率‌：1100 W。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6)‌噪音等级‌：≤67 dB(A)。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7)‌照明‌：平均照度≥650 lx。 |  |  |  |  |
| 108 | 生物芯片分析仪 配套笔记本电脑 | Chip Roader 电脑：ThinkPad E14Gen2 | ThinkPad E14Gen2笔记本电脑 | 新羿 | 1 | 产物分析区 | / |
| 109 | 生物样本均质仪 | Bioprep-6 | 1)振荡速度:4m/s–7m/s | 奥盛allsheng | 1 | 流式实验室 | / |
|  |  |  | 2)振荡速度:2500rpm–4350rpm |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)循环次数:10个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)样本量:6×2mL/1.5mL、2×5mL研磨管 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)噪音等级:<65db |  |  |  |  |
|  |  |  | 6)样品托架:2mL/5mL研磨管托架 |  |  |  |  |
| 110 | 实时荧光定量 PCR 仪（型号：7500) | 7500 | 1)加热块规格：96孔。 | 赛默飞 | 1 | 扩增区 | / |
|  |  |  | 2)升降温速率： |  |  |  |  |
|  |  |  | ‌标准模式‌：±1.6℃/秒。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ‌快速模式‌：±3.5℃/秒。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)加热块最高升降温速率：5.5℃/秒。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)温度范围：4℃ 至 100℃。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)温度精度：±0.25℃（35℃至95℃）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6)温度均一性：±0.5℃（35℃至95℃）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7)配备5色激发光源和5色荧光滤光片。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8)检测系统：低温CCD成像系统，提升弱信号捕获能力。 |  |  |  |  |
| 111 | 收纳柜 | / | 实验室自用 | / | 5 | PCR实验室缓冲间4个流式实验室1个 | / |
| 112 | 手机 | 红米 | 实验室自用 | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 113 | 水平低速离心机 | BY400C | 1)最高转速：角度转子：6000r/min，水平转子：4000r/min | 白洋 | 1 | 样本制备区 | / |
|  |  |  | 2)转速偏差：±10rpm |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)最大相对离心力：角度转子：5430×g，水平转子：2860×g |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)定时范围：1-99min |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)整机噪音：＜65dB（A） |  |  |  |  |
| 114 | 水平摇床 | TS-2 | 1)频率范围‌：30-240转/分 | 其林贝尔 | 1 | 流式实验室 | / |
|  |  |  | 2)‌旋幅‌：回转半径15mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)‌速度控制‌：无级调速，数字显示 |  |  |  |  |
| 115 | 台式电脑 | / | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | 扩增区 | / |
| 116 | 台式电脑 | / | 1)处理器‌：Intel 酷睿2双核 T7300（2.0GHz，4MB缓存） ‌2)内存‌：2GB DDR2 ‌3)硬盘‌：250GB SATA（7200转） ‌4)显卡‌：ATI Radeon HD 3450（256MB独立显存） ‌5)光驱‌：16X DVD刻录机 ‌6)网络‌：10/100/1000Mbps以太网卡 ‌7)显示器‌：19英寸宽屏LCD ‌8)操作系统‌：Windows Vista Business ‌9)机箱类型‌：立式 | / | 1 | 扩增区 | / |
| 117 | 台式电脑(3500DX专用） | 戴尔 | ABI3500Dx配套提供 | / | 1 | 一代测序区 | / |
| 118 | 铁皮柜(上下分开) | / | 实验室自用 | / | 4 | 样本接收室和仓库 | / |
| 119 | 通风柜 | FH1500 | 1)‌吸入口风速‌：0.3～0.8 m/s | BIOBASE | 1 | 流式实验室 | / |
|  |  |  | 2)‌系统排风量‌：920 m³/h |  |  |  |  |
| 120 | 微型离心机 | D1008E | 1)‌最大转速‌：‌5000 rpm‌ | 大龙兴创 | 1 | 试剂准备区 | / |
|  |  |  | 2)‌最大相对离心力‌：‌1360×g‌ |  |  |  |  |
| 121 | 微型离心机 | D1008E | 1)‌最大转速‌：‌5000 rpm‌ | 大龙兴创 | 1 | 产物分析区 | / |
|  |  |  | 2)‌最大相对离心力‌：‌1360×g‌ |  |  |  |  |
| 122 | 微型离心机 | Mini-6ks | 1)‌转速‌：4000 rpm | 珠海黑马 | 1 | 流式实验室 | / |
|  |  |  | 2)‌相对离心力‌：1000×g |  |  |  |  |
| 123 | 微型离心机 | Mini-6ks | 1)‌转速‌：4000 rpm | 珠海黑马 | 1 | 样本制备区 | / |
|  |  |  | 2)‌相对离心力‌：1000×g |  |  |  |  |
| 124 | 微液滴制备仪配笔记本 | 新羿 Drop Marker M1 电脑：ThinkPad E14Gen3 | 笔记本电脑ThinkPad E14Gen3 | / | 1 | 扩增区 | / |
| 125 | 涡旋混匀器 | Thermo 88880018 | 1)转速：0-3000 rpm | 赛默飞 | 1 | 产物分析区 | / |
|  |  |  | 2)振荡模式：连续振荡/点振荡 |  |  |  |  |
| 126 | 显示器 | A14SE2218HVCN | 1）分辨率：3840×2160屏幕 2）尺寸：31.5英寸 3）屏幕亮度：800cd/㎡ | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 127 | 显示器(7500配套) | Lenovo | ABI 7500仪器配套提供 | / | 1 | 扩增区 | / |
| 128 | 显示器 (116配套 ) | Lenovo | 一代测序仪器116配套提供 | / | 1 | 一代测序区 | / |
| 129 | 显示器 (3500DX专用) | 戴尔 | ABI 3500Dx配套提供 | / | 1 | 一代测序区 | / |
| 130 | 显示器（cytoflex流式细胞仪配套） | Lenovo THINKVISIONT2324 | cytoflex流式细胞仪配套提供 | / | 1 | 流式实验室 | / |
| 131 | 漩涡混合器 | VORTEX-5 | 1)‌转速范围‌：最大转速2800 rpm | 其林贝尔 | 1 | 流式实验室 | / |
|  |  |  | 2)‌工作方式‌：‌连续、点动（点触）、调速 |  |  |  |  |
| 132 | 漩涡混合器 | VORTEX-5 | 1)‌转速范围‌：最大转速2800 rpm | 其林贝尔 | 1 | 产物分析区 | / |
|  |  |  | 2)‌工作方式‌：‌连续、点动（点触）、调速 |  |  |  |  |
| 133 | 漩涡振荡器 | VORTEX-5 | 1)‌转速范围‌：最大转速2800 rpm | 其林贝尔 | 1 | 试剂准备区 | / |
|  |  |  | 2)‌工作方式‌：‌连续、点动（点触）、调速 |  |  |  |  |
| 134 | 液氮罐(华泰） | 型号：YDS-35 | 容积35.5L | 金凤 | 1 | 样本接收室 | / |
| 135 | 医用离心机 | BY400C型 | 1)最高转速：角度转子：6000r/min，水平转子：4000r/min | 白洋 | 1 | 流式实验室 | / |
|  |  |  | 2)转速偏差：±10rpm |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)最大相对离心力：角度转子：5430×g，水平转子：2860×g |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)定时范围：1-99min |  |  |  |  |
|  |  |  | 5)整机噪音：＜65dB（A） |  |  |  |  |
| 136 | 医用离心机 | BY320A | 1)‌最高转速‌：5000 r/min | 白洋 | 1 | 产物分析区 | / |
|  |  |  | 2)‌最大相对离心力‌：4470 × g |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)‌定时模式‌：支持启动计时和稳定计时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)‌转速精度‌：±1% |  |  |  |  |
| 137 | 荧光显微镜 | Leica DM5500 B | 具有电动 z 轴聚焦、编码 7 倍物镜转盘、全自动微分干涉差显微功能，以及 5 倍或 8 倍荧光轴，可提供所有透射光差相技术，包括全自动微分干涉差功能（DIC）。 | Leica | 1 | 流式实验室 | / |
| 138 | 原位杂交仪 | TDH-500 | 1)温度控制范围‌：室温+5℃至 99.9℃‌ | 康宝盈 | 1 | 流式实验室 | / |
|  |  |  | 2)‌温控精度‌：≤±1℃‌ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)‌温度一致性‌：≤±1℃ |  |  |  |  |
| 139 | 紫外线消毒车 | RK-Ⅱ | 灯臂调节角度： 0-180° | 鹰志医疗 | 1 | 样本制备区 | / |
| 140 | 紫外线消毒车 | RK-Ⅱ | 灯臂调节角度： 0-180° | 鹰志医疗 | 1 | 样本制备区 | / |
| 141 | 紫外线消毒车 | RK-Ⅱ | 灯臂调节角度： 0-180° | 鹰志医疗 | 1 | 试剂准备区 | / |
| 142 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 | DM5500 B | 专用软件与电动荧光轴相结合，使徕卡 DM5500 B 成为一种功能强大的应用工具，例如具有图像去卷积选项的荧光免疫检验、荧光原位杂交（FISH）与活细胞成像功能。 | Leica | 1 | 流式实验室 | / |

注：以上为所需仪器设备清单，供应商应能够同时配齐并提供满足检测项目开展所需的其他相关常规配套仪器设备，须提供并附带有相关产品资质和仪器设备证明资料。