附件3：“中西医结合肾脏病实验室能力提升项目”主要设备技术参数要求

1、透射电子显微镜技术参数要求

| 序号 | 描述 |
| --- | --- |
| 1.1 | 本系统主要用于医学生物样品的形貌观察及病理分析，系统由电子光学系统、高压系统、真空系统、控制系统及成像系统等部分组成 |
| 1.2 | 电子枪：六硼化镧或钨灯丝 |
| 1.3 | 分辨率 |
| 1.3.1 | 点分辨率：≤0.38nm |
| 1.3.2 | 线分辨率：≤0.20nm |
| 1.4 | 加速电压 |
| 1.4.1 | 加速电压: 10-120kV |
| 1.4.2 | 加速电压最小步长：≤33V |
| 1.5 | 放大倍率 |
| 1.5.1 | 放大倍率： x10 - x1,200,000 |
| 1.5.2 | 图像电磁倾转：90 （15/步），图像旋转后放大倍率可以随意增大或减小 |
| 1.6 | 样品台 |
| 1.6.1 | 安装方式：侧插式测角仪样品台 |
| 1.6.3 | 样品台驱动方式：五轴马达驱动(X/Y/Z/倾斜X/倾斜Y ) |
| 1.6.4 | 样品移动范围：≤2mm(X, Y); ≤1mm(Z) |
| 1.7 | 真空系统：DP-DP串联式抽真空系统 |
| 1.7.1 | 高真空泵：油扩散泵，≥420 L/s |
| 1.7.2 | 低真空泵：机械泵，≥100 l/min |
| 1.7.3 | 真空度：≥10-5 Pa（样品室） |
| 1.8 | 图像观察窗 |
| 1.8.1 | 配置大荧光屏和小荧光屏：· |
| 1.8.2 | 大荧光屏：直径160mm以上 |
| 1.9 | 相机系统 |
| 1.9.1 | 适用于生物医学样品的侧插式CMOS相机 |
| 1.9.2 | 不低于1200 万像素,CMOS 图像传感器,全分辨率每秒不低于20 帧 |
| 1.9.3 | 具有图像漂移校正功能 |

2、超薄切片机参数要求

| 序号 | 描述 |
| --- | --- |
| - 2.1 | - 样品臂运动 |
| - 2.1.1 | - 切片速度控制范围：0.04－100mm/s |
| - 2.1.2 | - 样品前进范围：0－100nm（步进1nm）、100－2500nm（步进10nm）、 2500－50000nm（步进500nm） |
| - 2.1.3 | - 回程速度：low，med，high可选 |
| - 2.1.4 | - 样品臂总行程：200μm |
| - 2.1.5 | - 切片原理(变速器)：重力切片（与重力耦合） |
| - 2.2 | - 独立控制的照明系统 |
| - 2.2.1 | - 亮度可控的LED背光、顶照光、样品透射光 |
| - 2.3 | - 刀座运动 |
| - 2.3.1 | - E-W运动（马达驱动）：25mm，按钮连续性控制； N-S运动（马达驱动）：10mm，按钮连续性控制 |
| - 2.3.2 | - 可通过USB下载参数;可本地升级 |
| - 2.4 | - 光学系统与机械运动部分 |
| - 2.4.1 | 共心式移动;刀座：360°旋转，分隔±30° |
| - 2.4.2 | 刀的角度可调：-2°至14°（刻度1°），可支持刀宽度6－12mm |
| - 2.4.3 | - 样品可做360°旋转，优中心运动±22°共心倾转 |